МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА РАДИОХИМИИ

Утверждено учебно-методической

комиссией кафедры радиохимии

Коллектив авторов

Методическое руководство к курсу

Основы радиохимии и радиоэкологии

Москва 2004

Содержание

I. Гамма – спектрометрический анализ

Алиев Р.А., Сапожников Ю.А. и Калмыков С.Н.					с. 3

II. Использование радиоактивных индикаторов при анализе

смеси меченых аминокислот методом тонкослойной хроматографии

Бадун Г.А., Знаменская И.В. и Бердоносов С.С.					с. 32

III. Основы определения погрешности результата

Баронов С.Б., Бердоносов С.С. и Солдатов Е.А.					с. 38

I. Гамма – спектрометрический анализ

Алиев Р.А., Сапожников Ю.А. и Калмыков С.Н.

1. Введение

Гамма-спектрометрия – определение распределения (-квантов, испускаемых исследуемым веществом, по энергиям – один из наиболее широко применяемых методов идентификации и количественного определения (-излучающих радионуклидов. Метод очень удобен, обычно не требует вскрытия проб, концентрирования и разделения радионуклидов. Пробоподготовка часто сводится лишь к взвешиванию измеряемого препарата и размещению его в сосуде определенной формы, позволяющем строго учитывать геометрические условия измерения.

Применение современных полупроводниковых детекторов, имеющих высокое энергетическое разрешение, позволяет выполнять одновременное качественное и количественное определение целого ряда (-излучающих радионуклидов по результату единичного измерения образца.

Гамма-спектрометрия является также составной частью многих инструментальных методов химического анализа, таких как нейтронно-активационный анализ, фотонно-активационный анализ, анализ γ-квантов нейтронного захвата (PGAA – prompt gamma activation analysis), анализ γ-квантов, испускаемых под действием заряженных частиц (PIGE – particle induced gamma ray emission) и др. Те же принципы, которые применяются в γ-спектрометрии, часто используются при регистрации рентгеновского излучения. Таким образом, описанные ниже процессы взаимодействия электромагнитного излучения с веществом и способы регистрации излучений также являются основой и для многих рентгеновских методов, таких как рентгенофлуоресцентный анализ, анализ рентгеновских квантов, испускаемых под действием заряженных частиц (PIXE – particle induced X-ray emission), а также целого ряда методов, основанных на использовании синхротронного излучения.

2. Испускание (-квантов

В результате радиоактивного распада образуется дочернее ядро либо в основном энергетическом состоянии E0, либо в одном из возбужденных состояний (E1, E2, ….). Возбужденные состояния ядра неустойчивы, ядро самопроизвольно переходит на уровень с более низкой энергией, при этом происходит испускание (-кванта, энергия которого (E() равна разности энергетических уровней ядра. Так, при переходе с первого возбужденного на основной уровень E(=E1-E0. В соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, энергия испускаемого (-кванта может быть определена с точностью (E( = ħ(, где ( - время жизни ядра в возбужденном состоянии. Величина (E( называется естественной шириной линии, в большинстве случаев (E( << E(. Тепловое движение ядер приводит к уширению линии, поскольку энергия кванта, испускаемого движущимся ядром, несколько отличается от E( в результате эффекта Доплера.

При (-спектрометрическом анализе можно рассматривать собственную ширину (-линии как пренебрежимо малую величину по сравнению с энергетическим разрешением спектрометра (см. раздел 4.3).

Хотя (-кванты, испускаемые радионуклидами, имеют дискретные значения энергии, наблюдаемый аппаратурный (-спектр непрерывен. Чтобы понять, каким образом формируется аппаратурный спектр, необходимо рассмотреть взаимодействие (-квантов с веществом.

3. Взаимодействие (-квантов с веществом

Аппаратурный (-спектр формируется как результат трех основных процессов взаимодействия (-излучения с веществом – фотоэффекта, комптоновского рассеяния и образования электрон – позитронных пар.

- Фотоэффект – процесс, в котором (-квант передает всю энергию электрону атома поглотителя. Электрон (как правило, из ближайшей к ядру оболочки) при этом покидает атом, энергия его равна энергии (-кванта за вычетом энергии связи электрона в атоме. Вероятность фотоэффекта скачкообразно увеличивается при E(=EK, EL, и т.д., где EK, EL – энергии связи электронов на соответствующих оболочках. С увеличением атомного номера поглотителя (Z) вероятность фотоэффекта растет пропорционально Z5 [1]. Фотоэффект является основным процессом при взаимодействии (-квантов низкой энергии с поглотителем, имеющим высокий Z.

- Комптоновское рассеяние – взаимодействие (-кванта с электроном, в результате которого часть энергии (-кванта передается электрону, который покидает атом. Кроме того, испускается вторичный (-квант с энергией, меньшей, чем энергия исходного. Вероятность комптоновского рассеяния растет пропорционально Z [1]. Комптоновское рассеяние является преобладающим процессом для поглотителей с низким и средним Z и гамма-квантов средних и высоких энергий.

- При взаимодействии высокоэнергетического (-кванта (свыше 1,022 МэВ) с силовым полем ядра может произойти образование электрон-позитронной пары. Энергия образования пары равна сумме масс покоя электрона и позитрона и составляет 1,022 МэВ. Остальная энергия (-кванта переходит в кинетическую энергию электрона и позитрона. После того, как позитрон потеряет свою кинетическую энергию, происходит его аннигиляция с электроном вещества, при этом образуется два (-кванта с энергией 0,511 МэВ каждый, которые, в свою очередь, могут поглотиться веществом по механизму фотоэффекта или рассеяться на электронах. Вероятность образования электрон-позитронных пар растет как Z2[1].

Помимо трех указанных эффектов следует учитывать также возможность упругого рассеяния, а для (-квантов высокой энергии становятся возможными фотоядерные реакции.

Описанные эффекты приводят к уменьшению числа (-квантов при прохождении через слой поглотителя. Любой единичный акт взаимодействий (-кванта с веществом приводит к выбыванию (-кванта из исходного пучка. Результатом является экспоненциальный закон ослабления электромагнитного излучения:

,				(2)

где N0 – количество (-квантов, входящих в слой поглотителя, N – количество (-квантов, прошедших через поглотитель, ( – линейный коэффициент поглощения, см-1, ( – плотность, г/см3, (/( – массовый коэффициент поглощения, см2/г, l –  толщина слоя поглотителя, см, (l –  толщина слоя, г/см2.

Толщину слоя поглотителя часто выражают в г/см2 и используют массовый коэффициент поглощения (см2/г). Такая система единиц позволяет сопоставлять поглощающую способность материалов, имеющих разную плотность. Значения массового коэффициента поглощения различных веществ сравнимы для высокоэнергетического излучения и сильно различаются для гамма-квантов низкой энергии (рис. 1)

Рис. 1. Зависимость массовых коэффициентов поглощения некоторых веществ от энергии гамма-квантов [2].

Таким образом, для высокоэнергетического излучения поглощение определяется главным образом толщиной поглотителя, г/см2, тогда как для низкоэнергетических (-квантов решающее значение имеет состав поглотителя. Если вещество имеет сложный состав, в качестве характеристики поглощающей способности используют эффективный атомный номер. Это атомный номер, который имело бы вещество с такими же поглощающими свойствами, состоящее из атомов одного вида.

4. Детектирование (-квантов

4.1. Типы детекторов

В настоящее время в (-спектрометрии чаще всего используют детекторы двух типов:

- сцинтилляционные (на основе кристаллов NaI (Zэфф = 50, ( = 3,67 г/см3), CsI (Zэфф = 54, ( = 4,51 г/см3), активированных таллием, а также на основе германата висмута Bi4Ge3O12 и др. [3])

- полупроводниковые (из сверхчистого германия (HPGe), из кремния, германиево-литиевые (Ge(Li)), кремниево-литиевые (Si(Li)), поскольку именно эти материалы в настоящее время доступны в виде крупных монокристаллов).

Сцинтилляционные детекторы представляют собой кристалл сцинтиллятора, оптически связанный с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). При взаимодействии (-квантов с материалом кристалла происходит передача энергии электронам и позитронам по описанным выше механизмам, затем эти заряженные частицы вызывают возбуждение и ионизацию атомов в кристалле. Энергия возбуждения преобразуется в свет, который и регистрируется ФЭУ. Среднее число фотонов, образующихся в сцинтилляторе, составляет 10-100 на 1 кэВ энергии (-кванта. Коэффициент усиления ФЭУ составляет 106 – 108.

Действие полупроводниковых детекторов основано на ионизации вещества под действием (-излучения. Затем электроны и вакансии под действием приложенного потенциала движутся к электродам, и в цепи возникает электрический импульс. Средняя энергия образования одной пары электрон – вакансия составляет 2,9 и 3,8 эВ для германия и кремния, соответственно [1]. Следовательно, фотон с энергией 1 МэВ при полном поглощении германием дает около 350 000 пар.

Чем больше Zэфф и плотность материала детектора, тем выше его эффективность по отношению к (-излучению при одних и тех же размерах.

4.2. Процессы, протекающие в детекторе

Попадание (-кванта в детектор вызывает электрический импульс, амплитуда которого пропорциональна доле энергии, которую (-квант передает детектору. Гамма-квант может передать всю свою энергию детектору, либо только ее часть. В результате в аппаратурном (-спектре всегда присутствует непрерывная область, обусловленная комптоновским рассеянием, сопровождающимся вылетом рассеянных (-квантов за пределы детектора, и пик, соответствующим тем событиям, которые приводят к полному поглощению энергии (-квантов (рис. 2). Этот пик (называемый пиком полного поглощения энергии) является наиболее информативной частью спектра, по его положению на энергетической шкале спектрометра идентифицируют радионуклид, а по его площади проводят количественное определение. Если энергия (-квантов, испускаемых при распаде превышает 1,022 МэВ, то в спектре присутствуют также линии E-0,511 и E-1,022 МэВ, обусловленные вылетом одного или двух аннигиляционных (-квантов, соответственно.

Возбуждение и ионизация среды происходит в основном, путем передачи атомам и молекулам кинетической энергии комптоновских электронов и фотоэлектронов, а так же электрон-позитронных пар. Эти частицы имеют небольшой пробег, и, как правило, не вылетают за пределы детектора. Таким образом, возбуждение и ионизация среды обусловлены, главным образом вторичными процессами, а не собственно (-излучением.

Часто электрический импульс обусловлен последовательностью элементарных актов взаимодействия (-квантов с веществом детектора, например, вторичный (-квант, образующийся при комптоновском рассеянии, поглощается по механизму фотоэффекта или рассеивается повторно. Так как эти события происходят практически одновременно, детектор регистрирует один импульс суммарной амплитуды. Если рассеянный (-квант покидает детектор, энергия, переданная детектору составляет E( - Eкомпт, (где Eкомпт – энергия рассеянного (-кванта). Такие события формируют непрерывную часть аппаратурного спектра, лежащую в области низких энергий относительно пика полного поглощения.

При фотоэффекте происходит испускание фотоэлектрона энергией E( за вычетом энергии связи электрона. Этот электрон обычно тормозится в кристалле (размер кристалла выбирается заведомо больше максимального пробега электронов). Одновременно происходит перестройка электронной оболочки атома, место вылетевшего электрона занимает другой. При этом испускается характеристическое рентгеновское излучение либо Оже-электрон. Пробег Оже-электронов в твердой среде невелик, вероятность выхода характеристического рентгеновского излучения за пределы кристалла также невелика. Таким образом, при фотоэффекте потери энергии (-кванта в кристалле оказываются равны E(. Описанные процессы происходят практически одновременно, образуя в результате один импульс. Если вылет рентгеновских квантов за пределы кристалла все же происходит, это может привести к асимметрии пика, или к появлению дополнительного пика. Так, при использовании сцинтилляционных детекторов на основе NaI(Tl) и CsI(Tl) в аппаратурном спектре может наблюдаться пик, соответствующий энергии E( – 28 кэВ, обусловленный вылетом за пределы кристалла характеристических квантов йода с энергией 28 кэВ.

Рис. 2. Гамма-спектр 137Cs, полученный на приборе с коаксиальным полупроводниковым детектором из сверхчистого германия коаксиальной формы, диаметром 60 мм и длиной 44 мм, относительной эффективностью (см. ниже) 30%, энергетическим разрешением 1,8 кэВ при 1,33 МэВ

4.3. Разрешение детектора и эффективность

Спектрометрические качества детектора характеризуются, главным образом, энергетическим разрешением, эффективностью детектирования и отношением пик/комптоновский континуум.

Энергетическое разрешение (-детекторов обычно определяют как ширину на половине высоты (ШПВ) пика полного поглощения энергии для излучения 1332 кэВ 60Co. Измерение проводится при расстоянии 25 см от источника до детектора. Полупроводниковые достигают разрешения  1,5-2 кэВ. Энергетическое разрешение для рентгеновской области обычно дается для К-рентгеновского дублета 5,9 кэВ железа-55 или для (-излучения 122 кэВ 57Со. Хорошие Si(Li)-детекторы достигают разрешения около 140 эВ для рентгеновского излучения с энергией 5,9 кэВ.

Ширина пика полного поглощения определяется статистическим разбросом числа носителей заряда (пар электрон – вакансия или фотоэлектронов), образующихся при взаимодействии (-кванта с детектором.

,							  (3)

где ШПВ – ширина пика на половине высоты [1]

( - энергия, необходимая для создания носителя заряда.

Чем больше образуется носителей заряда, тем меньше (по закону Пуассона) относительная ширина пика. Поэтому полупроводниковые детекторы имеют в десятки раз лучшее разрешение, чем сцинтилляционные (Рис. 3). С ростом энергии (-квантов ширина пика, выраженная в энергетических единицах, увеличивается.

Энергетическое разрешение сцинтилляционных детекторов существенно хуже, чем у полупроводниковых из-за высокой энергии, необходимой для образования фотоэлектрона – около 1000 эВ против 3 эВ, требующихся для образования одной пары электрон-вакансия в полупроводнике.

Под абсолютной эффективностью детектора понимают отношение числа зарегистрированных детектором γ-квантов (то есть площади пика полного поглощения энергии) к общему числу γ-квантов, испущенных источником за это же время. Очевидно, что эффективность зависит от энергии γ-квантов, а также от природы (размеров, материала, формы) источника и детектора. Таким образом, эффективность – это вероятность регистрации γ-квантов в условиях конкретного измерения. Эффективность определяется:

- способностью детектора регистрировать (-кванты данной энергии,

- ослаблением (-квантов материалом образца (самооослаблением),

- геометрическими факторами,

- ослаблением (-квантов между источником и чувствительным объемом детектора.

Самоослабление зависит от толщины измеряемого препарата, его Zэфф и энергии γ-квантов. С другой стороны, увеличение толщины препарата влияет и на самоослабление, и на геометрический коэффициент.

Рис. 3. Спектры 60Co, полученные с помощью полупроводникового и сцинтилляционного детекторов: а – весь спектр, виден суммарный пик, б – область пиков полного поглощения энергии, в – фрагмент спектра, полученного с помощью полупроводникового детектора. Видны пики одиночного и двойного вылета (822 и 311 кэВ, соответственно).

4.4. Влияние размеров и формы детектора

В зависимости от формы кристалла, различают следующие виды детекторов:

- коаксиальный

- планарный

- кристалл с колодцем (well-type)

Зависимость эффективности регистрации от энергии для детекторов разной конструкции приведена на рис. 4 и рис. 5.

Рис.4. Типичные кривые эффективность для германиевых детекторов различного типа: 1 – тонкий детектор, 200 мм2(10 мм, 2 – тонкий детектор, 10 см2(15 мм, 3 – коаксиальный детектор с относительной эффективностью 10%. Расстояние от источника до корпуса детектора 2,5 см [4]

Рис. 5. Кривая эффективности германиевых детекторов типа "кристалл с колодцем" [4]

Чувствительность тонкого детектора к γ-квантам высокой энергии невелика, поэтому комптоновский континуум спектра, на котором расположены пики полного поглощения, существенно ниже по сравнению с детекторами других типов, что дает возможность определять низкие активности таких радионуклидов, как 210Pb, 241Am, 234Th, 226Ra. Чтобы уменьшить ослабление (-квантов корпусом, такие детекторы оснащают бериллиевым (Z = 4) окном, практически прозрачным для рентгеновского и низкоэнергетического γ-излучения. Таким образом достигается высокое соотношение площади пика полного поглощения энергии и комптоновского континуума. На рис. 6 показан (-спектр 241Am, полученный с помощью тонкого детектора с бериллиевым окном.

Рис. 6. Гамма-спектр 241Am, полученный с помощью тонкого германиевого детектора с бериллиевым окном

С ростом размеров детектора увеличивается доля γ-квантов, поглотившихся в детекторе, таким образом меняется форма спектра – увеличивается соотношение пик полного поглощения энергии / комптоновский континуум. Примером могут служить спектры 137Cs, показанные на рис. 7, снятые на планарном и коаксиальном детекторах. Оба спектра приведены к одной и той же площади пика полного поглощения энергии. С ростом размеров детектора уменьшается также площадь пиков, обусловленных вылетом аннигиляционных γ-квантов.

Рис. 7. Гамма-спектры 137Cs, полученные на коаксиальном и планарном детекторе. Спектры приведены к одной и той же площади пика полного поглощения. Для наглядности спектры несколько сдвинуты друг относительно друга.

Наилучшие геометрические условия измерений обеспечивают детекторы с колодцем. Основной их недостаток – относительно высокий вклад суммарных пиков, обусловленных как каскадным испусканием γ-квантов (см. раздел 8), так и случайными совпадениями.

5. Практическое применение

Гамма-спектрометрический анализ включает следующие этапы:

- калибровку спектрометра по энергии,

- калибровку по эффективности,

- набор спектра измеряемого препарата, определение площади пиков полного поглощения,

- идентификацию пиков,

- холостой опыт,

- расчет активности.

5.1. Калибровка спектрометра по энергии

Идентификацию радионуклидов проводят по положению пиков полного поглощения энергии на энергетической шкале прибора. Прежде чем проводить идентификацию, необходимо сопоставить значение энергии γ-квантов номеру канала анализатора, то есть провести энергетическую калибровку спектрометра. Для этой цели набирают спектр(ы) стандартных источников γ-излучения. Спектр, по которому проводится калибровка, должен содержать несколько хорошо сформированных пиков полного поглощения энергии. При измерении природных образцов можно уточнять калибровку по спектру измеряемого образца, поскольку при длительных экспозициях в спектрах, как правило, наблюдаются одни и те же пики, которые удобно использовать для калибровки – пики радионуклидов рядов 238U и 232Th (см. приложение), аннигиляционный пик – 511 кэВ, пик 40K.

5.2. Калибровка по эффективности

Калибровкой по эффективности называют определение зависимости эффективности регистрации (-квантов от их энергии. Типичные зависимости эффективности от энергии показаны на рис. 4 и 5.

Для калибровки по эффективности необходимо иметь источники, содержащие ряд радионуклидов с известной активностью, излучающих (-кванты в широком энергетическом диапазоне. Если определяемый радионуклид не входит в набор стандартов, эффективность для него получают интерполяцией.

Если проводится определение активности только одного радионуклида, часто нет необходимости строить кривую эффективность – энергия. Эффективность определяется путем измерения одного стандартного препарата, содержащего определяемый радионуклид в аналогичных условиях (см. ниже).

Учет всех факторов, влияющих на эффективность регистрации γ-квантов, сложен. Эффективность, как правило, определяют, измеряя идентичный стандартный препарат в аналогичных условиях. Для этой цели выпускаются сертифицированные стандартные материалы (почвы, донные осадки, вода, пробы биоты и др.), содержание некоторых радионуклидов в которых установлено достоверно (обработкой результатов, полученных в различных лабораториях разными методами). К сожалению, выбор сертифицированных стандартных материалов для (-спектрометрии ограничен.

Если нет возможности использовать подходящие стандартные материалы, можно поступить следующими способами:

- провести интерполяцию эффективности, если имеются стандартные препараты, содержащие другие нуклиды с большей и с меньшей энергией испускаемых (-квантов. Так, для точечных источников можно провести калибровку по эффективности, используя ОСГИ (Образцовые Стандартные Гамма-спектрометрические Источники). Для калибровки можно использовать препараты, содержащие известное количество природного урана или тория в равновесии с продуктами распада. Их спектры содержат целый ряд интенсивных линий, лежащих в широком диапазоне энергий. Нетрудно определить эффективность регистрации каждой линии, зная, что активности дочерних радионуклидов равны активности материнского радионуклида. Затем построить кривую зависимости эффективности от энергии и провести интерполяцию для интересующего нуклида. Метод применим при условии близости состава и плотности стандартного образца и измеряемого объекта.

- Использовать внутренний стандарт, то есть после измерения пробы добавить к ней известное количество стандартного раствора измеряемого радионуклида и определить эффективность по изменению скорости счета. В данном случае основная проблема - обеспечить гомогенное распределение добавленного радионуклида по объему образца.

- Использовать стандартный раствор, содержащий измеряемый радионуклид в сосуде аналогичной геометрии. Это довольно грубое приближение, но вполне допустимо при определении радионуклидов, например, в пищевых продуктах, которые имеют невысокий Zэфф  и плотность близкую к единице. Такой подход малоприменим при регистрации низкоэнергетических (-квантов, поскольку для них самопоглощение в большей степени зависит от состава пробы.

- Использовать внешний стандарт,  то есть положить точечный источник известной активности, содержащий измеряемый нуклид, сверху на пробу и таким образом оценить потери за счет ослабления в образце [5].

- Вычислить поправку на самопоглощение для данной геометрии путем математического моделирования процессов взаимодействия (-квантов с веществом методом Монте-Карло (необходимо иметь соответствующее программное обеспечение и информацию о составе пробы).

5.3. Идентификация пиков и определение их площади

Идентификация пиков может быть нелегкой задачей (число (-излучающих нуклидов превышает тысячу, а известных (-линий насчитывается более двадцати тысяч). Идентификация радионуклидов проводится по энергии (-линий и их интенсивности. В ряде случаев для идентификации используют также и период полураспада, рассчитанный по изменению площади соответствующего пика. Облегчить идентификацию могут электронные библиотеки, входящие в большинство спектрометрических программных пакетов или справочники [6]. Библиотеки (-спектров и (-линий радионуклидов доступны также в сети [7]. Кроме пиков, соответствующих энергии (-линий, могут наблюдаться пики одиночного и двойного вылета. При высокой загрузке спектрометра происходит образование суммарных пиков – если два акта взаимодействия (-квантов с детектором происходят в пределах разрешающего времени детектора, они дают на выходе общий импульс суммарной амплитуды. Суммарные пики наблюдаются также при каскадном испускании (-квантов, см. ниже (60Co, 134Cs и многие другие).

Площадь пика полного поглощения получают, вычитая из общего количества накопленных в области пика импульсов ту часть, которая обусловлена комптоновским рассеянием («пьедестал»). Подробнее об алгоритмах поиска границ и расчета площадей пиков можно прочесть в руководстве по γ-спектрометрии [2] и в инструкциях к различным (-спектрометрическим программным пакетам.

Длительность набора спектра определяется требованиями, предъявляемыми к величине дисперсии площади пика полного поглощения. Длительность измерения препаратов определяется требуемой величиной дисперсии измеренной площади пика (за вычетом пьедестала). При измерении природных проб длительность набора спектра, как правило, составляет от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от уровня радиоактивности препарата.

5.4. Холостой опыт

Помимо радионуклидов, входящих в состав измеряемого препарата, вклад в гамма-спектр вносят также излучения продуктов распада радона, которые всегда присутствуют в атмосфере, радионуклидов, входящих в конструкционные материалы установки, в том числе и непосредственно в детектор, излучения строительных материалов лаборатории и космическое излучение. Поэтому при измерении активности необходимо вносить в расчеты поправку на фоновое излучение. Как правило, в фоновом спектре наблюдаются пики радионуклидов естественных радиоактивных семейств урана-радия и тория, а также 40K. Иногда наблюдается пик 137Cs. Примесь 137Cs может содержаться в йодиде цезия, из которого изготовлен сцинтилляционный детектор. Спектр фона, полученный с помощью германиевого детектора, оснащенного свинцовой защитой массой более тонны, приведен на рис. 7. Спектр набирался в течение двух суток.

Рис. 8. Спектр фона, полученный с помощью германиевого детектора. Защита – свинец, 1,3 тонны, время измерений – 48 часов. Хорошо видны линии – 511 кэВ (аннигиляционные γ-кванты), 1461 кэВ – 40K, 2615 кэВ – 208Tl (семейство тория)

Спектр фона следует набирать в тех же условиях, что и спектр измеряемого образца. Для того чтобы учесть процессы взаимодействия фонового излучения с измеряемым образцом, при наборе фонового спектра необходимо разместить на детекторе образец такой же массы и геометрии, но не содержащий измеряемых радионуклидов (холостой опыт). В частности, при измерении проб почвы или донных осадков в качестве такого образца может быть использован оксид алюминия или кремния. Если при наборе спектра фона не использовать холостой образец, фон оказывается существенно выше, поскольку детектор окружен воздухом, который ослабляет (-кванты незначительно по сравнению с твердыми и жидкими препаратами. В таком случае при измерении природных радионуклидов после вычета фона можно получить сильно заниженные результаты (вплоть до отрицательных значений радиоактивности).

5.5. Расчет активности

Количественное определение радионуклидов проводят по площади пика полного поглощения. Активность связана с площадью пика простым соотношением:

(4)

где A - активность радионуклида, SS - площадь пика полного поглощения в спектре препарата, SB - площадь пика полного поглощения в спектре холостого препарата, tS - время измерения препарата tB - время измерения холостого препарата, p - вероятность испускания (-кванта данной энергии при распаде, ( - эффективность.

6. Контроль и обеспечение качества гамма-спектрометрического анализа

При выполнении (-спектрометрического анализа приходится сталкиваться с рядом проблем, например:

- высокая случайная погрешность, обусловленная низкой радиоактивностью определяемого нуклида в препарате. В этом случае возможны следующие подходы – увеличение длительности измерений, понижение фона с помощью продувания инертного газа в пространство, окружающее детектор с целью вытеснения воздуха, содержащего радон, применение активной защиты для увеличения соотношения пик/«комптоновский пьедестал». В случае необходимости следует применить концентрирование радионуклида и отделение его от мешающих компонентов.

- Систематическая ошибка, вызванная некорректным расчетом эффективности. Ошибка может быть выявлена путем интеркалибровки, то есть сравнения результата измерений с результатами, полученными для этого же препарата в других лабораториях. Устранить ошибку можно путем подбора подходящих стандартных материалов для калибровки и стандартизации условий измерения.

- Систематическая ошибка, вызванная случайным суммированием импульсов. Этот тип ошибок встречается при измерении образцов с высокой радиоактивностью. Проблему легко решить, увеличив расстояние между источником и детектором.

- Каскадное испускание γ-квантов некоторыми радионуклидами (60Co, 152Eu, 154Eu, 133Ba, 88Y) приводит к суммированию импульсов и, соответственно, к систематическому занижению результата. Следует вводить поправку при расчете эффективности для радионуклидов, испускающих каскадные γ-кванты (см. выше).

- Наложение пиков от γ-линий различных радионуклидов, а также неверная идентификация пиков. Так, 134Cs имеет две интенсивные γ-линии: 604,6 кэВ и 795,9 кэВ. Вторая из этих линий перекрывается с линией 228Ac (795,1 кэВ). Радионуклид 228Ac является членом естественного радиоактивного семейства тория, и, как правило, присутствует в природных объектах. Принадлежащая 134Cs линия 604,6 кэВ расположена в спектре рядом с интенсивной линией 214Bi – 609,3 кэВ. Современные полупроводниковые детекторы позволяют разрешить эти линии, тем не менее, близость линий может привести к неверной идентификации, а также затруднить математическую обработку спектров.

- Нестабильность работы аппаратуры. Калибровку следует проводить регулярно. При длительных измерениях нестабильная работа спектрометра может привести к уширению пиков или их асимметрии. В случае сомнений в стабильности работы результаты должны быть отброшены.

- Некорректные данные по вероятностям испускания γ-квантов и периодам полураспада. Приводимые в литературе данные по вероятности испускания γ-квантов для некоторых линий различаются очень существенно. Предпочтительно пользоваться рекомендациями официальных организаций [9].

7. Методы снижения фона

Для снижения фона установки помещают в пассивную защиту, состоящую из материалов с большим атомным номером Z, например, свинец или ртуть. Пассивная защита экранирует детектор от воздействия находящихся вне ее источников (- и жесткого (-излучения, частично ослабляет действие низкоэнергетической составляющей космического излучения.

В толще пассивной защиты происходят известные процессы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом, и вторичные, сравнительно низкоэнергетические излучения (например, комптоновские электроны, рассеянные (-кванты и характеристическое рентгеновское излучение), поступающие во внутреннюю полость пассивной защиты, где расположен детектор, могут быть зарегистрированы детектором. Для подавления этого эффекта используют дополнительный слой материала с низким атомным номером (например, плексигласа), окружающий детектор. В некоторых специальных случаях, например, когда необходимо ослабить нейтронную составляющую фона, между свинцом и плексигласом помещают кадмиевую фольгу и т.п.

Наиболее распространенной мерой для подавления космической составляющей фона является так называемая активная защита. В установках с активной защитой центральный детектор полностью или частично окружается дополнительным детектором, включенным с основным детектором в схему антисопадений. Схема антисовпадений регистрирует только те импульсы от центрального детектора, одновременно с которыми не регистрируются импульсы от детектора активной защиты. Высокоэнергетические частицы космического излучения, регистрируемые центральным детектором, обязательно должны быть зарегистрированы и детектором активной защиты. Такие импульсы, одновременно зарегистрированные обоими детекторами, не пропускает схема антисовпадений.

Введение дополнительных детекторов часто преследует и другие цели. Например, подключение дополнительного детектора при (-спектрометрических измерениях позволяет существенно снизить интенсивность непрерывного распределения импульсов, появление которых связано с вылетом комптоновских γ-квантов из основного кристалла, который регистрирует в этом случае лишь энергию комптоновских электронов. Рассеянные из основного кристалла комптоновские кванты регистрируются дополнительным кристаллом, и такие процессы отсеиваются схемой совпадений (рис.9). В качестве материала для детектора активной защиты часто используют BGO, который обладает высокой плотностью и высоким эффективным атомным номером.

Рис. 9. Схематическое изображение γ-детектора с «антикомптоновской» активной защитой: 1 – основной детектор (Ge), 2 – детектор активной защиты (NaI(Tl) или BGO), 3 – анализируемый образец, 4 – схема антисовпадений, 5 – амплитудный анализатор.

8. Учет совпадений

При распаде некоторых радионуклидов образуются дочерние ядра в возбужденном состоянии. Таких состояний может быть несколько, время жизни их, как правило, невелико по сравнению с разрешающим временем спектрометра. Ядро может последовательно переходить с более высоких энергетических уровней на более низкие, испуская последовательно два или более (-кванта (каскад). Каскадное испускание γ-квантов свойственно 60Co, 134Cs и многим другим радионуклидам. Так, 60Co испускает в каскаде (-кванты с энергиями 1173,2 и 1332,5 кэВ (рис. 9). Время жизни первого возбужденного состояния дочернего 60Ni мало по сравнению с разрешающим временем спектрометра, то есть испускание каскадных (-квантов происходит практически одновременно. Таким образом, оба γ-кванта могут дать в (-спектрометре один импульс, соответствующий суммарной энергии 2505,7 кэВ (рис. 3а). В результате в спектре появляется суммарный пик, тогда как площади под пиками 1173,2 и 1332,5 кэВ уменьшаются. Вероятность того, что оба кванта могут быть зарегистрированы одновременно, возрастает по мере приближения источника к детектору и по мере увеличения эффективности детектора. Наибольший вклад процессы суммирования вносят для детекторов типа “кристалл с колодцем”. Очевидно, что для расчета активности радионуклидов, испускающих каскадные (-кванты, необходимо вводить поправку на суммирование импульсов.

Рис. 10. Схема распада 60Co.

Еще в 60-е годы Бринкман разработал метод, позволяющий определить активность радионуклида по единичному измерению спектра с использованием соотношений площадей индивидуальных пиков и суммарного пика. Этот способ, названный методом суммарного пика, подробно описан в монографии Вартанова и Самойлова [8] и в обзоре Звары с соавторами [1]. Такой подход позволяет рассчитать активность без использования стандартных препаратов, что существенно упрощает анализ. Предположим, что в каскаде испускаются (-кванты (1 и (2, тогда площадь первого пика

(5)

где (ПП(E1) – вероятность полного поглощения кванта (1 с детектором, ((E2) – вероятность взаимодействия кванта (2 с детектором любым способом. Второй член выражения отражает уменьшение площади пика полного поглощения энергии за счет суммирования. Аналогично:

(6)

Площадь суммарного пика:

(7)

Общее количество импульсов в спектре определяется выражением:

(8)

Из выражений (5) – (8)  можно получить зависимость, позволяющую определить активность радионуклида, испускающего каскадные (-кванты из одного спектра:

(9)

9. Гамма-спектрометрия в анализе объектов окружающей среды

Гамма-спектрометрия успешно применяется для идентификации и определения многих (-излучающих радионуклидов, в частности, ряда природных и искусственных радионуклидов в объектах окружающей среды. Метод используется для определения радионуклидов ториевого и уранового рядов, в том числе 234Th, 226Ra, 210Pb, короткоживущих продуктов распада радона, космогенного 7Be, а также многих искусственных радионуклидов, например 134Cs, 137Cs, 60Co, 57Co, 131I, 54Mn.

В почвах и донных отложениях γ-излучающие радионуклиды, как правило, определяют без предварительного концентрирования и разделения. Содержание радионуклидов в природных водах существенно ниже, поэтому проводят предварительное концентрирование путем соосаждения или сорбции. В атмосфере радионуклиды связаны преимущественно с аэрозольными частицами, поэтому для определения радионуклидов сначала прокачивают значительные объемы воздуха через фильтрующий материал, который затем приводят к воспроизводимым геометрическим размерам (прессуют в таблетки или озоляют) и подвергают γ-спектрометрическому анализу.

9.1. Искусственные радионуклиды

Цезий-137 (T1/2=30 лет) является одним из радионуклидов, имеющих наибольшее радиологическое значение, поскольку образуется с большим выходом при делении тяжелых ядер и имеет достаточно большой период полураспада. Атмосферные испытания ядерного оружия начала 60-х годов прошлого века привели к тому, что цезий-137 встречается повсеместно в атмосферных выпадениях, в почвах, в донных отложениях рек, озер и морей. В северном полушарии существенный вклад в загрязнение цезием-137 внесла авария на ЧАЭС. Цезий-134 (T1/2=2,06 года) может поступать в окружающую среду в результате аварий на предприятиях ЯТЦ или с радиоактивными отходами. К настоящему времени 134Cs чернобыльского происхождения распался практически полностью.

В почвах и донных осадках 137Cs определяют без предварительного концентрирования гамма-спектрометрически по линии дочернего 137mBa 661,6 кэВ. В природных водах содержание 137Cs, как правило, относительно невелико, и может составлять единицы Бк в кубическом метре, поэтому определение его невозможно без предварительного концентрирования. Наиболее распространенный метод концентрирования цезия-137 из природных вод – сорбция материалами на основе двойных ферроцианидов калия и переходных металлов (Fe, Cu, Ti, Zr и др.). Для определения степени сорбции используют два последовательно установленных сорбирующих картриджа. После пропускания необходимого объема воды (как правило, более сотни литров) сорбент высушивают и измеряют его радиоактивность. Степень извлечения цезия рассчитывают по соотношению скоростей счета в первом и втором картриджах, предполагая при этом, что оба картриджа сорбируют цезий одинаково. Сорбенты на органической основе при необходимости озоляют для уменьшения объема, что позволяет увеличить эффективность регистрации γ-квантов и добиться воспроизводимой геометрии измерений.

Цезий-134 определяют γ-спектрометрически по линиям 604,6 кэВ и 795,9 кэВ. При γ-спектрометрической идентификации цезия-134 следует учесть расположенные поблизости в спектре линии естественных радионуклидов 609,3 кэВ (214Bi) и 795,1 кэВ (228Ac).

Рис. 11. Гамма-спектр пробы донного осадка (фрагмент). Днепровско-Бугский лиман, 46031,6’N 3207,2’E, глубина 6 м, горизонт 28 – 30 см, дата отбора – август 1994 г., дата измерения – декабрь 1998 г., длительность измерения – 20 часов, 137Cs/134Cs=56(9. Белым цветом показан спектр фона.

Линии 604,6 кэВ (134Cs) и 609,3 кэВ (214Bi), как правило, разрешаются на спектрометрах с полупроводниковыми детекторами, использовать сцинтилляционные детекторы для определения низких активностей 134Cs невозможно.

Иод-131 (T1/2=8,04 дня) попадает в окружающую среду при ядерных взрывах или авариях на предприятиях ядерного топливного цикла. При аварийных ситуациях 131I может составлять основу дозовой нагрузки, поскольку поступает в организм различными путями (через легкие, пищеварительный тракт, через кожу) и накапливается в щитовидной железе. В окружающую среду 131I попадает в элементном виде или в виде летучих органических соединений. Выпавший 131I быстро усваивается растениями и концентрируется в пищевых цепях.

Иод-131 определяют γ-спектрометричеки по линии 364,5 кэВ. При использовании цинтилляционных детекторов следует учесть вклад линии 351,9 кэВ, принадлежащей короткоживущему продукту распада радона – 214Pb.

9.2. Природные радионуклиды

В природе встречаются изотопы радия с массовыми числами 226 (T1/2=1620 лет), 228 (T1/2=5,75 года), 224 (T1/2=3,6 дня), 223 (T1/2=11,4 дня). Все эти изотопы представляют интерес как трассеры для изучения процессов, протекающих в гидросфере. Кроме того, долгоживущие изотопы радия могут представлять потенциальную опасность для организма, поскольку способны накапливаться в костях. Содержание радия-226 в природных водах может быть значительным. Так в грунтовых водах в Швеции активность 226Ra достигает 2,5 Бк в литре. Радий-226 можно определять γ-спектрометрически по линиям 226Ra (186 кэВ), 214Pb (351,9 кэВ) или 214Bi (609,3 кэВ). Метод обычно применяется для проб почв, горных пород, донных отложений. При определении радия по дочерним продуктам пробу следует выдержать в герметичном контейнере около двух недель для установления равновесия между радием и продуктами распада радона. Содержание радия в природных водах может быть сравнительно небольшим, поэтому для γ-спектрометрического определения требуется предварительное концентрирование из нескольких литров, например, соосаждением с диоксидом марганца

Свинец-210, радионуклид уранового ряда, широко применяется для определения возраста современных морских и озерных донных отложений. Его часто определяют γ-спектрометрическим методом, регистрируя γ-кванты с энергией 46,5 с помощью планарных германиевых детекторов и детекторов типа «кристалл с колодцем. Основная проблема этого метода – учет самоослабления, поскольку для низкоэнергетических γ-квантов коэффициент самоослабления сильно зависит от химического состава пробы. На рис. 12 показан γ-спектр пробы донного осадка, полученный с помощью тонкого полупроводникового детектора.

Рис. 12. Гамма-спектр пробы донного осадка, отобранной в Калифорнийском заливе (24o20,3’N, 110o30,8’W, глубина моря – 80 м, слой 1 – 2 см). Длительность измерения – 15 часов (а ( весь спектр, б ( фрагмент)

Бериллий-7 образуется в атмосфере под действием космических лучей, главным образом на ядра азота. Этот радионуклид является важнейшим трассером, позволяющим исследовать многие процессы, протекающие в окружающей среде. Бериллий-7 определяют методом γ-спектрометрии по линии 477,6 кэВ. Определение 7Be в атмосферных выпадениях не представляет сложности, для анализа достаточно упарить пробу, объемом в несколько литров. При анализе морской воды необходимо более сложное предварительное концентрирование, например сорбция на оксиде алюминия.

На рис. 13. приведен (-спектр пробы снега, отобранного в начале апреля 2002 года в губе Чупа в Белом море. Концентрирование 7Be проводилось путем упаривания пробы.

Рис. 13. Гамма-спектр пробы снега, отобранной 7.04.2002 в Губе Чупа, Белое море. Объем пробы 15 л, концентрирование проводили упариванием досуха, длительность измерения – 100 мин.

На рис. 14 приведен в качестве примера спектр взвешенного вещества, отобранного в Черном море вблизи устья реки Чорох (Грузия) в 2000 году. Помимо калия и радионуклидов естественных рядов в спектре можно идентифицировать космогенный 7Be и искусственный 137Cs, являющийся продуктом аварии на Чернобыльской АЭС.

Рис. 14. Гамма-спектр пробы взвеси, отобранной в Черном море вблизи устья реки Чорох (55й рейс НИС «Профессор Водяницкий», 2000 год). Помимо 40K, радионуклидов уранового и ториевого рядов, в пробе обнаружены искусственный 137Cs и космогенный 7Be.

# Литература

- Zvara I., Povinec P.,Sykora I. Determination of Very Low Levels of Radioactivity. Pure & Appl. Chem. V.66. No.12. P. 2537-2586. 1994.

- Debertin K. and Helmer R.G. Gamma- and X-ray Spectrometry with Semiconductor Detectors. North Holland. Amsterdam. 1988. 332 p.

- Коган Р.М., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Основы гамма-спектрометрии природных сред. М.: Атомиздат. 1969. 468 с.

- Germanium detectors. Users manual. Canberra Industries, 1995

- Cutshall N.H., Larsen I.L. and Olsen R. Direct analysis of 210Pb in sediment samples: self-absorption corrections. Nuclear Instrum. Methods. V. 206. P. 309. 1983.

- Дорошенко Г.Г., Шлягин К.Н. Справочник по идентификации гамма-излучающих нуклидов. М.: Атомиздат. 1980. 144 с.

- Lund Nuclear Data WWW Service http://nucleardata.nuclear.lu.se

- Вартанов Н.А., Самойлов П.С. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия. М.: Атомиздат. 1969. 463 с.

- Схемы распада радионуклидов. Энергия и интенсивность излучения. Публикация МКРЗ №38. Энергоатомиздат. 1987.

# Приложение

Наиболее интенсивные γ-линии (вероятность испускания p>1%) радионуклидов уранового и ториевого рядов

| E , кэВ | p, % | нуклид | ряд | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,9 | 1,06 | 212Bi | Th |  |
| 46,5 | 4,25 | 210Pb | U |  |
| 53,2 | 1,11 | 214Pb | U |  |
| 63,3 | 4,8 | 234Th | U |  |
| 72,8 | 2,02 | 208Tl | Th | K(2 |
| 74,8 | 5,9 | 214Pb | U | K(2 |
| 74,8 | 10,4 | 212Pb | Th | K(2 |
| 75,0 | 3,41 | 208Tl | Th | K(1 |
| 77,1 | 9,9 | 214Pb | U | K(1 |
| 77,1 | 17,5 | 212Pb | Th | K(1 |
| 84,4 | 1,266 | 228Th | Th |  |
| 84,9 | 1,51 | 208Tl | Th | K( |
| 87,3 | 4,41 | 214Pb | U | K( |
| 87,3 | 7,8 | 212Pb | Th | K( |
| 90,0 | 1,94 | 228Ac | Th | K(2 |
| 92,4 | 2,8 | 234Th | U |  |
| 92,8 | 2,8 | 234Th | U |  |
| 93,4 | 3,2 | 228Ac | Th | K(1 |
| 99,5 | 1,28 | 228Ac | Th |  |
| 105,0 | 1,47 | 228Ac | Th |  |
| 129,1 | 2,45 | 228Ac | Th |  |
| 186,1 | 3,5 | 226Ra | U |  |
| 209,3 | 3,88 | 228Ac | Th |  |
| 238,6 | 43,3 | 212Pb | Th |  |
| 241,0 | 3,9 | 224Ra | Th |  |
| 242,0 | 7,5 | 214Pb | U |  |
| 270,2 | 3,43 | 228Ac | Th |  |
| 277,4 | 6,31 | 208Tl | Th |  |
| 295,2 | 18,5 | 214Pb | U |  |
| 300,1 | 3,28 | 212Pb | Th |  |
| 328,0 | 2,95 | 228Ac | Th |  |
| 338,3 | 11,3 | 228Ac | Th |  |
| 351,9 | 35,8 | 214Pb | U |  |
| 409,5 | 1,94 | 228Ac | Th |  |
| 463,0 | 4,44 | 228Ac | Th |  |
| 510,8 | 22,6 | 208Tl | Th |  |
| 583,2 | 84,5 | 208Tl | Th |  |
| 609,3 | 44,8 | 214Bi | U |  |
| 665,5 | 1,29 | 214Bi | U |  |
| 727,3 | 6,58 | 212Bi | Th |  |
| 755,3 | 1,01 | 228Ac | Th |  |
| 763,1 | 1,81 | 208Tl | Th |  |
| 768,4 | 4,8 | 214Bi | U |  |
| 772,3 | 1,5 | 228Ac | Th |  |
| 785,4 | 1,102 | 212Bi | Th |  |
| 794,9 | 4,34 | 228Ac | Th |  |
| 806,2 | 1,12 | 214Bi | U |  |
| 835,7 | 1,68 | 228Ac | Th |  |
| 860,6 | 12,42 | 208Tl | Th |  |
| 911,2 | 26,6 | 228Ac | Th |  |
| 934,1 | 3,03 | 214Bi | U |  |
| 964,8 | 5,11 | 228Ac | Th |  |
| 969,0 | 16,2 | 228Ac | Th |  |
| 1120,3 | 14,8 | 214Bi | U |  |
| 1155,2 | 1,64 | 214Bi | U |  |
| 1238,1 | 5,86 | 214Bi | U |  |
| 1281,0 | 1,44 | 214Bi | U |  |
| 1377,7 | 3,92 | 214Bi | U |  |
| 1401,5 | 1,55 | 214Bi | U |  |
| 1408,0 | 2,8 | 214Bi | U |  |
| 1509,2 | 2,12 | 214Bi | U |  |
| 1588,2 | 3,27 | 228Ac | Th |  |
| 1620,5 | 1,49 | 212Bi | Th |  |
| 1630,6 | 1,6 | 228Ac | Th |  |
| 1661,3 | 1,14 | 214Bi | U |  |
| 1729,6 | 2,88 | 214Bi | U |  |
| 1764,5 | 15,36 | 214Bi | U |  |
| 1847,4 | 2,04 | 214Bi | U |  |
| 2118,6 | 1,14 | 214Bi | U |  |
| 2204,2 | 4,86 | 214Bi | U |  |
| 2447,9 | 1,5 | 214Bi | U |  |
| 2614,5 | 99,16 | 208Tl | Th |  |

II. Использование радиоактивных индикаторов при анализе смеси меченых аминокислот методом тонкослойной хроматографии

Бадун Г.А., Знаменская И.В., Бердоносов С.С.

1. Введение

Использование радиоактивных индикаторов позволяет существенно повысить чувствительность и пределы обнаружения аналитических методик, в частности, анализа смеси органических кислот методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). С помощью радиоактивных индикаторов этим  методом удается определить не только качественный состав смесей органических веществ, но и найти количественное содержание каждого компонента в анализируемой смеси, причем для проведения анализа необходимы ничтожно малые количества меченых веществ (сотые доли миллиграмма).

В данной работе предлагается определить содержание в водном растворе трех аминокислот, меченных углеродом-14. Регистрацию излучения углерода-14 выполняют двумя методами: 1) методом жидкостного сцинтилляционного счета; 2) методом сканирования радиоактивности на приборе «Бетахром».

Оборудование и материалы, необходимые для работы

1. Свежеприготовленные водные растворы немеченых аминокислот: лизина (Lys, K), лейцина (Leu, L) и валина (Val, V) (0,1 г кислоты в 100 мл воды).

2. Растворы, содержащие смесь этих трех аминокислот, меченных углеродом-14 (несколько смесей с неизвестным соотношением аминокислот).

3. Свежеприготовленный водный раствор нингидрина (2 г нингидрина в 100 мл воды).

4. Хроматографические пластинки «Silufol».

5. Хроматографический стакан для хроматографирования пластинок «Silufol».

6. Хроматографическая смесь БУВ (смесь бутанол - уксусная кислота - вода, приготовлена в объемном соотношении 3:1:1).

7. Микропипетки, капилляры.

Для регистрации β-излучения углерода-14 методом жидкостного сцинтилляционного счета необходимы:

1. Сцинтилляционная жидкость ЖС-7.

2. Сцинтилляционные флаконы (по 10 шт. на каждого студента).

3. Прибор «Mark-3» для измерения радиоактивности.

Для измерений радиоактивности на приборе «Бетахром» необходимы:

1. Сцинтилляционная жидкость Scintilene BD

2. Прибор «Бетахром» для сканирования радиоактивности

3. Липкая лента («скотч»)

Необходимо помнить, что при работе в комнатах практикума по радиохимии, в которых ведутся работы с радионуклидами в открытом виде, строго запрещается:

1. Находиться в этих комнатах без рабочего халата. Халат должен быть соответствующего размера, все пуговицы на халате должны быть застегнуты.

2. Учитывая, что из помещений практикума ничего, кроме препаратов для регистрации радиоактивности, выносить нельзя, в помещения практикума нельзя вносить любые тетради, книги, авторучки, калькуляторы, сумки, портфели и т.п. предметы.

3. Любые работы с радиоактивностью нельзя выполнять без правильно одетых резиновых перчаток.

Выполнение работы

Каждый студент получает пластинку «Silufol» и карандашом аккуратно расчерчивает ее так, как показано на рис.1. Линию старта 1 на пластинке проводят с таким расчетом, чтобы она оказалась на 2-3 мм выше уровня жидкости в хроматографическом стакане, где будет проходить хроматографирование. В верхней части пластины над тремя полосками карандашом указывают шифр соответствующих аминокислот (K, L и V). По этим полоскам будет происходить хроматографирование отвечающих этим шифрам немеченых кислот-стандартов. Самая же крайняя справа полоска будет отвечать хроматографированию смеси меченых аминокислот.

Используя тонкие стеклянные капилляры, на линию старта 1 наносят капли растворов немеченых аминокислот-стандартов (на линию старта под буквой К – раствор лизина, на линию старта под буквой L – раствор лейцина и т.д.). С этой целью кончик капилляра сначала осторожно опускают в раствор аминокислоты, а затем прикасаются им к соответствующему месту на линии старта 1. Для каждой аминокислоты-стандарта используют свой капилляр. Важно, чтобы диаметр нанесенного пятна не превышал 2-3 мм.

Перед тем, как начать работу с мечеными аминокислотами, необходимо надеть резиновые перчатки (предварительно убедившись в том, что они не загрязнены радиоактивностью и не имеют разрывов).

| К | L | V | № р-ра |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.1.Схема расчерчивания хроматограммы

1 - линия старта

С помощью капилляра наносят на линию старта полоски, предназначенной для анализа смеси меченых аминокислот, каплю анализируемого раствора этой смеси. Запоминают номер анализируемой радиоактивной смеси (номер смеси необходимо узнать у преподавателя).

Подготовленную хроматографическую пластину помещают в хроматографический стакан со смесью БУВ на 40-50 мин. Следят за тем, чтобы фронт растворителя достиг примерно 4/5 высоты платины.

После завершения хроматографирования каждый студент извлекает свою пластину из хроматографического стакана и отмечает линию фронта растворителя на пластине карандашом. Затем пластину сушат на воздухе до полного удаления растворителя.

Сухую пластину разрезают на две части, как показано на рис.2. (разделяют части с немечеными аминокислотами и смесью меченных аминокислот). Для определения Rf  каждой аминокислоты полоски хроматограмм с немечеными стандартами проявляют, окуная их пинцетом 1 на 1-2 с в чашку Петри с раствором нингидрина (рис.3). Затем высушивают полоски в сушильном шкафу в течение 5-10 мин при температуре 80-90ºС. Внимание: следует избегать сильного перегрева пластинки!

| К | L | V | № р-ра |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.2.Схема разрезания хроматограммы (1 - линия разрезания)

Рис.3. Чашка Петри с раствором нингидрина

1- чашка Петри, 2- раствор нингидрина, 3- проявляемая полоска, 4- пинцет

После того, как на высушенных хроматограммах проявились окрашенные пятна, необходимо, используя линейку, определить положение центра пятна для каждой аминокислоты и рассчитать значения  Rf  как отношение lкисл/l, где lкисл – расстояние от стартовой линии до центра проявившегося пятна, а l – расстояние от стартовой линии до линии фронта растворителя.

Далее проводится измерение радиоактивности пластинки со смесью меченых аминокислот двумя способами:

1. Метод жидкостного сцинтилляционного счета.

В сцинтилляционные флаконы помещают одинаковые порции сцинтилляционной жидкости. Измеряют фон флаконов. Пластинку, на которой хроматографировали смесь меченых аминокислот, разрезают поперек на 10 равных фрагментов (предварительно наметив линии разреза карандашом) (рис.4). При вырезании фрагмента №1 обрезают полоску на 3-4 мм ниже стартовой линии, так как во время нанесения препарата капилляром часть раствора растекается ниже стартовой линии.

| № р-ра |  |
| --- | --- |
|  | № 10 |
|  | № 9 |
|  | № 8 |
|  | № 7 |
|  | № 6 |
|  | № 5 |
|  | № 4 |
|  | № 3 |
|  | № 2 |
|  | № 1 |

Рис.4. Схема разрезания пластинки на равные части.

1 - линия старта, 2 – линия фронта растворителя, 3 – номера долей хроматограммы

Затем каждый фрагмент хроматограммы аккуратно пинцетом переносят во флаконы для сцинтилляционного счета, соблюдая нумерацию флаконов, отвечающую нумерации фрагментов хроматограммы (фрагмент №1, который отвечает фрагменту около линии старта, помещают во флакон №1; фрагмент №2 помещают во флакон №2 и т.д.). При размещении фрагментов хроматограммы необходимо следить за тем, чтобы они оказались во флаконе слоем силикагеля вверх.

Флаконы ставят в коробки (10 рядов по 10 флаконов). Нумерация каждого ряда флаконов слева направо по 10 флаконов в ряду. Записывают на листе бумаги номер ряда в соответствии с маркировкой на коробке.

Радиоактивность флаконов измеряют на жидкостном сцинтилляционном счетчике «Mark-3». Результаты измерения радиоактивности получают от преподавателя в виде распечатанных значений регистрируемых активностей счета флаконов.

Результаты измерения радиоактивности хроматограммы представляют в виде гистограммы (зависимость скорости счета от номера фрагмента). Обнаруженные на гистограмме пики соотносят со значениями Rf аминокислот-стандартов и выясняют, какие именно аминокислоты содержались в анализируемом растворе.

Проводят фоновую линию на гистограмме и вычитают фон. Находят радиоактивности каждой из кислот в смеси и рассчитывают погрешности этих значений. Далее рассчитывают доли (в процентах) радиоактивности каждой из обнаруженных в смеси аминокислот как отношение Ia/∑I, где Ia – регистрируемая активность аминокислоты, отвечающая суммарной радиоактивности всех кусочков хроматограммы, относящихся к данной аминокислоте (за вычетом фона!), ∑I – суммарная радиоактивность всего исходного раствора. По закону накопления погрешностей рассчитывают погрешность каждого найденного значения.

2. Измерение радиоактивности хроматограммы на приборе «Бетахром».

На полоску хроматографической пластины со смесью меченых аминокислот аккуратно с помощью пипетки наносят 0,10-0,15 мл сцинтилляционной жидкости Scintilene BD и закрывают слой адсорбента на хроматографической полоске скотчем. С помощью скотча добиваются полной герметизации всей полоски.

Под руководством преподавателя проводят сканирование радиоактивности полоски с мечеными аминокислотами на приборе «Бетахром». Результаты сканирования могут быть выведены либо на самописец, либо на компьютер. В случае выведения их на самописец необходимо оценить площадь полученных пиков по формуле S = H·z, где H – высота пиков, z - его ширина на полувысоте. В случае выведения данных на компьютер, проводят обработку пиков и их идентификацию с помощью соответствующей программы.

По значениям Rf идентифицируют аминокислоты и находят отношение их активностей в исследуемой смеси. Определяют погрешность этого отношения. Сдают результата преподавателю.

Литература

1. В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов, И.О.Богатырев и др. Радиоактивные индикаторы в химии. Основы метода. М.: Высшая школа. 1985 г.

2. В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов, И.О.Богатырев и др. Радиоактивные индикаторы в химии. Проведение эксперимента и обработка результатов. М.: Высшая школа. 1977 г.

III. Основы определения погрешности результата

Баронов С.Б., Бердоносов С.С. и Солдатов Е.А.

1. Введение

Работа химиков, физиков и представителей других естественнонаучных профессий часто связана с выполнением количественных измерений различных величин. При этом возникает необходимость оценки погрешностей расчетов, в которых используются значения непосредственно измеряемых характеристик, или оценки погрешностей результатов косвенных измерений, когда определяемое значение находят расчетным путем с использованием нескольких непосредственно определенных по измерениям значений. По целому ряду причин знания студентов химического факультета МГУ о методах оценки погрешностей не всегда достаточны для правильной обработки получаемых данных.

К настоящему времени проблема объективной оценки погрешностей физических величин математиками подробно изучена и разработаны подробные методики нахождения погрешностей физических величин. Существует большое число методических разработок, учебников и т.д., из которых можно получить необходимую информацию об оценке погрешностей. К сожалению, большинство подобных работ перегружено дополнительной и не всегда нужной информацией. В частности, большинство задач студенческих практикумов (и отвечающие им результаты, получаемые при проведении тех или иных научных исследований) не требует таких действий, как сравнение выборок, оценка сходимости и др. В данной методической разработке изложены алгоритмы наиболее часто употребляемых в химии способов оценки погрешностей результатов.

Погрешности могут быть:

1) ошибками ведения записей, неправильной работы приборов или считывания их показаний (промахами),

2) систематическими,

3) случайными.

Промахи возникают из-за особенностей психики экспериментатора, неаккуратности ведения записей и др. субъективных факторов, а также из-за исчерпания ресурса работы прибора, неправильного его подключения к сети и т.п. причин.

Для того, чтобы предотвратить появление грубых ошибок (промахов), следует аккуратно вести записи в лабораторном журнале и при этом не отвлекаться. Существуют специальные математические приемы выявления промахов.

Систематические погрешности обычно связаны с неисправностью используемых при измерений приборов или дефектами при их изготовлении. Эти погрешности можно устранить путем регулярной поверки приборов, сравнении их показаний с показаниями эталонных приборов. Определенный вклад в систематическую погрешность измерений вносят также погрешности метода измерений.

Наибольший интерес для химика представляют случайные погрешности измеряемых величин. Эти погрешности можно оценить по данным параллельных измерений той или иной величины, поэтому далее речь будет идти о нахождении численных значений именно этих погрешностей. Надо отметить, что в этих случаях речь идет об объективных колебаниях результатов измерений, вызванных случайными причинами (например, при взвешивании речь может идти о случайных влияниях на результат воздушных потоков, температуры, положения призмы и других аналогичных факторов). Поэтому в данном случае речь идет именно о погрешности результата, а не об ошибке результата измерений.

Погрешности могут быть абсолютными (при взвешивании их приводят в единицах массы) или относительными (в долях или процентах от значения физической величины). Так, можно указать, что результат взвешивания равен 1, 200 ± 0, 012 г или он равен 1,200 г при 1%-ой погрешности.

В приведенном примере результата взвешивания должно быть указано, как часто при измерениях повторный результат попадет в указанный интервал (окажется в пределах от 1,188 до 1,212 г). Для этого используют понятие о доверительном интервале погрешности или об уровне значимости. Если при проведении каждых 100 повторных измерений результаты 95 из них попадут в приведенный интервал значений, то говорят о 95%-й доверительной вероятности (γ = 0,95) или о 5%-м уровне значимости. Хотя в некоторых случаях приводимые погрешности отвечают 90%-й доверительной вероятности (γ = 0,90) (10%-му уровню значимости) или 99%-й доверительной вероятности (γ = 0,99) (1%-му уровню значимости), при изложении результатов химических исследований принято указывать погрешности, отвечающие 95%-й доверительной вероятности (5%-м уровне значимости). В этом случае для приводимых погрешностей обычно не указывают доверительную вероятность (уровень значимости).

2. Обозначения, принятые в данной разработке

-измеряемая величина, -среднее значение измеряемой величины, - абсолютная погрешность среднего значения измеряемой величины,  - относительная погрешность среднего значения измеряемой величины.

3. Оценка погрешности результата непосредственных измерений

В основе расчета значений погрешности случайной величины лежит представление о том, что распределение этой случайной величины описывается распределением Гаусса. В основе распределения Гаусса (его часто называют нормальным распределением) лежат следующие допущения: 1) значение измеряемой случайной величины под действием различных случайных факторов может изменяться непрерывно, 2) отклонения этой величины от генерального среднего в обе стороны равновероятны и 3) вероятность появления заданного отклонения тем меньше, чем больше значение этого отклонения. Распределению Гаусса отвечает известная одногорбая симметричная кривая (так называемая гауссиана).

Если измеряемая случайная величина изменяется дискретно (например, речь идет о результатах измерений числа распадающихся в препарате за 10 с радиоактивных ядер, о числе появляющихся в течение одних суток в данном родильном доме новорожденных и т.д.), то распределение этой дискретной случайной величины отвечает распределению Пуассона. Известны и другие распределения случайных величин (распределение Стьюдента, логнормальное распределение и т.д.; о распределении Стьюдента речь будет идти далее).

Итак, предположим, что были проведены n измерений одной и той же величины  в идентичных условиях и получено n случайных значений измеряемой величины Ai. В этом случае можно рассчитать среднее значение этой величины в проведенных измерениях:

(1)

Это значение называют выборочным средним (оно отвечает сравнительно небольшому числу измерений случайной величины — в обычных исследованиях число параллельных измерений n редко превышает 4-5). Если же речь идет о бесконечно большом наборе численных значений случайной величины, полученном в результате проведения бесконечно большого числа параллельных измерений, то найденное в этом случае среднее называют генеральным средним.

Оценить погрешность выборочного среднего можно по следующей формуле:

(2)

В этой формуле используется коэффициент Стьюдента . Его значения при разных доверительных вероятностях γ и значениях  (точнее говоря, при значениях f числа степеней свободы, f = n -1) приведены в таблице. Введение коэффициента связано, во-первых, с необходимостью обеспечения заданной 95%-ой доверительной вероятности. Во-вторых, использование коэффициента Стьюдента позволяет учесть то, что в реальном эксперименте получают небольшие выборки случайной величины — обычно проводят не более 4-5 параллельных измерений. В этом случае можно ожидать, что распределение случайной величины может не отвечать распределению Гаусса. В частности, распределение значений экспериментальной величины может оказаться не симметричным относительно генерального среднего. Для этого случая — случая малых выборок (небольшого числа результатов параллельных измерений) англичанами, публиковавшими свои работы под псевдонимом Стьюдент, разработано так называемое распределение Стьюдента. Анализ распределения Стьюдента показывает, что в случае малых выборок реальная погрешность, отвечающая тому или иному уровню значимости, оказывается больше погрешности, находимой для больших выборок.

Из формулы (2) следует, что для оценки погрешности результата измерений нужно иметь по меньшей мере данные двух параллельных измерений, т.е. n должно быть или равно 2, или быть больше 2. При n = 1  знаменатель равен 0, а на 0 делить нельзя, и сделать вывод о погрешности результата невозможно. Увеличение числа параллельных измерений приводит к  снижению погрешности результата (значение  заметно снижается, см. табл. 1). Тем не менее, и по двум параллельным результатам можно оценить погрешность результата.

3.1. Пример расчета погрешности результата непосредственных измерений

Пример. Проведено одной и той же линейкой десять измерений длины  металлического бруска и получены следующие значения: 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 10 мм, 10 мм, 11 мм, 10 мм, 10 мм, 11 мм. Требуется найти среднее значение  измеряемой величины (длины бруска) и его абсолютную погрешность .

С использованием формулы (1) находим:

С использованием формулы (2) оцениваем абсолютную погрешность  среднего значения  при доверительной вероятности  и числе степеней свободы  (используем значение =2,262, взятое из табл. 1):

Таблица 1. Значения коэффициента Стьюдента при различных значениях доверительной вероятности γ и разных  числах степеней свободы f

| Число степеней свободы f | Доверительная вероятность γ |
| --- | --- |
|  | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 1 | 6,314 | 12,706 | 63,657 | 636,619 |
| 2 | 2,920 | 4,303 | 9,925 | 31,598 |
| 3 | 2,353 | 3,182 | 5,841 | 12,941 |
| 4 | 2,132 | 2,776 | 4,604 | 8,610 |
| 5 | 2,015 | 2,571 | 4,032 | 6,859 |
| 6 | 1,943 | 2,447 | 3,707 | 5,959 |
| 7 | 1,895 | 2,365 | 3,499 | 5,405 |
| 8 | 1,860 | 2,306 | 3,355 | 5,041 |
| 9 | 1,833 | 2,262 | 3,250 | 4,781 |
| 10 | 1,812 | 2,228 | 3,169 | 4,587 |
| 11 | 1,796 | 2,201 | 3,106 | 4,437 |
| 12 | 1,782 | 2,179 | 3,055 | 4,318 |
| 13 | 1,771 | 2,160 | 3,012 | 4,221 |
| 14 | 1,761 | 2,145 | 2,977 | 4,140 |
| 15 | 1,753 | 2,131 | 2,947 | 4,073 |
| 16 | 1,746 | 2,120 | 2,921 | 4,015 |
| 17 | 1,740 | 2,110 | 2,898 | 3,965 |
| 18 | 1,734 | 2,101 | 2,878 | 3,922 |
| 19 | 1,729 | 2,093 | 2,861 | 3,883 |
| 20 | 1,725 | 2,086 | 2,845 | 3,850 |
| 21 | 1,721 | 2,080 | 2,831 | 3,819 |
| 22 | 1,717 | 2,074 | 2,819 | 3,792 |
| 23 | 1,714 | 2,069 | 2,807 | 3,767 |
| 24 | 1,711 | 2,064 | 2,797 | 3,745 |
| 25 | 1,708 | 2,060 | 2,787 | 3,725 |
| 26 | 1,706 | 2,056 | 2,779 | 3,707 |
| 27 | 1,703 | 2,052 | 2,771 | 3,690 |
| 28 | 1,701 | 2,048 | 2,763 | 3,674 |
| 29 | 1,699 | 2,045 | 2,756 | 3,659 |
| 30 | 1,697 | 2,042 | 2,750 | 3,646 |
| 40 | 1,684 | 2,021 | 2,704 | 3,551 |
| 60 | 1,671 | 2,000 | 2,660 | 3,460 |
| 120 | 1,658 | 1,980 | 2,617 | 3,373 |
| ∞ | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |

Решение.

Запишем результат:

=10,8 ± 0,7 мм

4. Расчет погрешностей косвенных измерений

Предположим, что в ходе эксперимента измеряются величины , а затем c использованием полученных значений вычисляется величина  по формуле . При этом погрешности непосредственно измеряемых величин, отвечающие одной и той же доверительной вероятности, находят так, как это изложено в пункте 3.

Расчет среднего значения величины  проводят по зависимости  с использованием средних значений аргументов  (где p = 1, 2, 3 … m).

В соответствии с законом накопления погрешностей, абсолютную квадратическую погрешность значения величины  рассчитывают по формуле:

,		             		(3)

где - число аргументов , - частные производные функции по аргументам ,  - абсолютная погрешность среднего значения аргумента .

Относительную погрешность в этом случае рассчитывают по формуле

Заслуживают отдельного внимания два важных частных случая. Если в расчетной формуле содержатся только операции сложения и (или) вычитания, то для нахождения погрешности результата суммируют квадраты абсолютных погрешностей:

=                                       ( 4 )

Если же в расчетной формуле содержатся только операции умножения и (или) деления, то суммируют квадраты относительных погрешностей:

=                               ( 5 )

4.1. Примеры расчета погрешностей косвенных измерений

Пример 1. Проведены измерения  энтальпии сублимации ∆Hсубл. и энтальпии испарения ∆Hисп. одного и того же вещества, причем оказалось, что ∆Hсубл = 75 ± 8 кДж/моль. а ∆Hисп = 40 ± 10 кДж/моль. Рассчитаем энтальпию плавления данного вещества.

Решение. Энтальпия плавления равна

∆Hпл = ∆Hсубл -  ∆Hисп =  (75 ± 8) – (40 ± 10) = 35 ±  = 35±13 (кДж/моль)

Пример 2. В тигель с осадком (суммарная масса  2000 ± 20 мг), добавили вещество массой 500 ± 5 мг. Какова масса тигля с добавленным веществом?

Решение. Очевидно, что mобщ  = m1  +  m2 = (2000 ± 20) + (500 ± 5)  = 2500 ±  = 2500 ± 21 (мг)

Приведенные примеры 1 и 2 иллюстрируют приведенное выше правило, в соответствии с которым для суммы или разности абсолютная погрешность результата равна корню квадратному из суммы квадратов абсолютных погрешностей непосредственных измерений.

Пример 3. Измерения показали, что за время t = 100 ± 2 c объект с постоянной скоростью перемещается на S = 1000 ± 50 см. Какова средняя скорость v перемещения объекта?

Значение v находим как частное v = S/t = (1000 ± 50) / (100 ± 2) = 10 ± 10∙ =  10 ± 1 (м/с).

Пример 4. Средняя скорость полета снаряда составляет V = 20±1 м/с, а средняя продолжительность полета – t = 5,0 ± 0,5 с. Требуется найти среднюю дальность полета снаряда L и оценить погрешность полученного значения.

L = V∙t = (20 ± 1)∙(5,0 ± 0,5) = 100 ± 100∙=100 ± 11 (м)

Примеры 3 и 4 иллюстрируют приведенное выше правило, в соответствии с которым для произведения или частного относительная погрешность результата равна корню квадратному из сумм квадратов относительных погрешностей непосредственных измерений.

Пример 5. Проведено 5 непосредственных измерений значений величин  и . Для величины  получены значения: 50, 51, 52, 50, 47; для величины  получены значения: 500, 510, 476, 354, 520. Требуется рассчитать значение величины , определяемой по формуле  и найти погрешность полученного значения.

Решение.

По формуле (1) найдем средние значения величин  и :

Вычисляем :

,43

Находим в таблице при доверительной вероятности 0,95 и числе степеней свободы  значение . По формуле (2) рассчитываем погрешности средних значений величин  и :

С использованием формулы (3) находим относительную погрешность среднего значения величины :

,43

Таким образом, результат вычислений выглядит так:

S = 10,07 ± 4,43

Однако приведенная запись не вполне корректна из-за избыточного числа цифр в погрешности. Дело в том, что вычисленное среднее является выборочным и определенно с некоторой погрешностью. Но и сама погрешность тоже представляет собой выборочную случайную величину и определена также с погрешностью.

Погрешность погрешности можно рассчитать с помощью статистического распределения Пирсона, которое иначе называют χ2 («хи–квадрат») распределением. Результаты расчета значений коэффициентов, отвечающих этому распределению, приведены в табл. 2 в виде множителей. Эти множители определяют нижнюю и  верхнюю границы доверительного интервала для погрешности.

Результаты расчета доверительных множителей (коэффициентов), отвечающих распределению Пирсона, в табл. 2 приведены для двух доверительных вероятностей γ = 0,90 и 0,95 и различного числа степеней свободы f.

Из табл. 2 следует, что, если, как в примере № 5, проведено 10 параллельных  измерений и вычислено среднее значение, то речь идет о f = 10-1 = 9. Условимся о том, что доверительная вероятность γ погрешности в значении погрешности равна 0,95. Тогда из табл.2 надо взять множитель 0,69 для нижней и 1,82 для верхней границ доверительного интервала. В итоге погрешность погрешности 0,43 оказывается лежащей в интервале от 0,69·0,43 = 0,30 до 1,82·0,43 = 0,78. Очевидно, что при столь большом интервале (от 0,30 до 0,78) в самом значении погрешности достоверна только одна первая значащая цифра. Соответственно этому следует округлить и сам результат вычисления и представить его в виде

Остальные цифры в числе 10,07 и его погрешности следует признать случайными.

В заключение найдем относительную погрешность среднего значения величины :

Таблица 2. Доверительные множители для погрешности значения погрешности

| f | γ = 0,90 | γ = 0,95 | f | γ = 0,90 | γ = 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НГ | ВГ | НГ | ВГ |  | НГ | ВГ | НГ | ВГ |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 0,51 0,58 0,62 0,65 0,67 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 | 15,9 4,41 2,92 2,37 2,09 1,92 1,80 1,71 1,65 1,59 1,55 1,52 1,49 | 0,45 0,52 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 | 31,9 6,28 3,73 2,87 2,45 2,20 2,03 1,92 1,82 1,75 1,70 1,65 1,61 | 14 15 16 17 18 19 20 25 30 40 50 70 90 | 0,77 0,77 0,78 0,79 0,79 0,79 0,80 0,81 0,83 0,85 0,86 0,88 0,89 | 1,46 1,44 1,42 1,40 1,39 1,37 1,36 1,31 1,27 1,23 1,20 1,16 1,17 | 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 | 1,58 1,55 1,52 1,50 1,48 1,46 1,44 1,38 1,34 1,28 1,24 1,20 1,17 |

Примечание: НГ – нижняя граница, ВГ – верхняя граница

Литература

- Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин. Ленинград: Наука.  1985 г. 112 с.

В популярной форме сообщены важнейшие сведения по нахождению погрешностей, чаще всего необходимые неспециалисту в области обработки данных.

2. Лукьянов В.Б., Бердоносов С.С., Богатырев И.О. и др. Радиоактивные индикаторы в химии. Проведение эксперимента и обработка результатов. М.: Высшая школа, 1977.

В 4-ой главе этой книги подробно рассмотрены основные вопросы обработки данных при проведении экспериментов с использованием радионуклидов. Проанализированы распределения случайной величины Гаусса и Пуассона.

Специальные издания по обработке данных и использованию представлений статистики в химии, имеющиеся в библиотеке химического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова:

- Доерфель К. Статистика в аналитической химии. М.: Мир.1969. 247 с.

- Налимов В.В. Применение математической статистики при анализе вещества. М.: Физматгиз. 1960. 431с.

3. Налимов В.В. и Чернова Н.А. Статистические методы планирования     экстремальных экспериментов. М.: Наука. 1969. 340 с.

# Footnotes

Энергия перехода распределяется между (-квантом и ядром в соответствии с законом сохранения импульса. Энергию отдачи (ER) можно рассчитать из условия равенства импульсов ядра и (-кванта:

, где m – масса ядра. Энергия отдачи существенно превышает естественную ширину линии. Так, для перехода ядра 57Fe из возбужденного состояния в основное E( = 14,4 кэВ, (E( = 4,55(10-9 эВ (время жизни возбужденного состояния 98 нс), ER = 1,9(10-3 эВ. Испускание (-квантов без отдачи возможно в том случае, если излучающий атом входит в кристаллическую решетку (отдачу испытывает кристалл в целом). Ядро может поглощать (-кванты, переходя в возбужденное состояние, если энергия (-квантов соответствует энергии ядерного перехода в пределах, обусловленных принципом неопределенности (резонансное поглощение (-квантов). Спектры поглощения и испускания (-квантов сдвинуты друг относительно друга на величину, равную удвоенной энергии отдачи. На эффекте резонансного поглощения (-квантов основан метод исследования строения вещества, называемый Мёссбауэровской спектрометрией.

Аппаратурный спектр является результатом взаимодействия квантов или частиц с детектором и последующей обработки возникающих электрических импульсов. В отличие от спектра частиц или квантов, представляющего собой их энергетическое распределение, аппаратурный спектр – это распределение зарегистрированных импульсов по амплитудам.

Под действием (-квантов высокой энергии могут протекать различные ядерные реакции, в частности ((,n), ((,p), ((,(n) и другие. Для всех таких реакций существует энергетический порог, то есть процесс возможен лишь начиная с определенной энергии (-кванта. Из стабильных нуклидов только 9Be и 2H вступают в фотоядерные реакции при относительно небольших энергиях фотонов, которые могут быть получены при радиоактивном распаде. Порог (γ, n)-реакций составляет для них 1,67 и 2,23 МэВ, соответственно. Для большинства легких ядер порог ((,n)-реакций находится в пределах 10-20 МэВ, для тяжелых 5-10 МэВ.

Этот пик часто называют фотопиком, однако такое название некорректно, поскольку вклад в образование пика вносит не только фотоэффект, а любые процессы, приводящие к полному поглощению энергии (-кванта в детекторе.

Эффективность полупроводниковых детекторов часто измеряют в относительных единицах по сравнению с кристаллом NaI(Tl) размерами 7,6(7,6 см. При этом регистрируют скорость счета γ-квантов с энергией 1332 кэВ источника 60Co на расстоянии от детектора 25 см. Современные германиевые детекторы большого объема могут обеспечивать относительную эффективность более 100%.

Ранее в отечественных руководствах часто использовали другое толкование понятия эффективности. Эффективность определяли, как отношение числа зарегистрированных γ-квантов к общему числу γ-квантов, попавших в детектор. Очевидно, эффективность в таком понимании зависит только от энергии γ-квантов и свойств детектора.

# Text boxes

1

1

2

3

1

а

б

в

3

2

1

4

5

99,92%

60Co

E(1=317,8 кэВ

E(2=1491,1 кэВ

0,08%

1173,2 кэВ

1332,5 кэВ

60Ni

7Be

4

3

1

2

а

а

б